D2008-W和D39-W系列TCP modbus协议
支持的仪表：属后期升级增加，不一定都具此功能，需下单时注明,

D39仪表是V17版本及之后的版本支持。
一、重要参数
IP:仪表的IP

端口:4000

设备地址：PC参数中的地址

注：仪表属TCP服务器模式，若超过5秒没有收到所连接设备（如PLC）的数据时，则仪表会判定连接失效，并断开TCP连接，之后应用设备需重新连接。
二、数字仪表寄存器

	寄存器地址
	说明

	40000
	
	状态

Bit8：开机零点确认中 0：已确认    1：正在确认中
Bit9：超载           0：正常      1：超载

Bit10：稳定           0：不稳定    2：稳定 
Bit11：去皮           0：没有去皮  1：去皮状态
Bit12：零点           0：没在零点  1：零位区
Bit13：计量数据有效   0：无效      1：有效 
Bit14:  传感器出错    0：通讯正常  1: 异常
Bit15:  备用
Bit0~7: 传感器个数

	40001
	
	传感器状态 0:正常 1：异常 
Bit0：1号  
Bit1：2号
...
Bit15：16号

	40002-40003
	
	毛重：float

	40004-40005
	
	皮重：float

	40006-40007
	
	净重：float

	40008-40009
	
	第1个传感器内码：float

	400010-40011
	
	第2个传感器内码：float

	...
	
	...

	40038-40039
	
	第16个传感器内码：float

	40040-40043
	
	仪表ID, INT32U CDAB格式

(D39-WBG2,V04及以上版本)

(D2008W V15及以上版本)

(D2008WZ V08及以上版本)

	10001
	
	Bit0:置零  1有效
Bit1~15:备用（无效）


协议:(选用此协议)
接收: 00 2F 00 00 00 06 01 03 00 02 00 004
00 2F：每次通讯+1计数,如下一包就是00 30
00 06:  表示后面有几个字节

01 03 00 02 00 004:同RS232的modbus RTU数据包，但少了CRC校验
举例:

1、读重量与内码
指令：5F EA 00 00 00 06 01 03 00 00 00 28
应答:  5F EA 00 00 00 53 01 03 50 10 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 79 C3 0E AA 8D C3 7B 9F D0 C3 24 7B DD C2 D8 1A A3 C2 F6 A0 55 C3 03 E4 8D C3 17 75 D6 C2 6A 17 88 C3 73 8A 5E C2 BF 3B 31 C3 1A 12 6C C3 37 D3 50 C3 5E EA B1 C3 11 B0 65 C2 D0 D0 CD C2 C6 00 00 00 00

置零

寄存器 40001 写1
指令:90 78 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

应答:90 78 00 00 00 06 01 06 00 01 00 01

三、测试方法
第一步打开软件:

[image: image1.png]Modbus
poll




第二步配置通讯方式:

[image: image2.png]Connection Setup.

b TEPIE

Seal Seltings
BfEHHRO (COM1)

600 Baud
8Daabis
Nere Paiy
TSt Advanced

Remate Modbus Server

Cancel

Mode
RTU Cascll

Riesponse Timeout

e (XEIP

[z emsez

Cornest Timeaut

-

Server Pat

@ 1Pyt
[oll20





第三步: 读寄存器
[image: image3.png]{UEEPCE L |

Function: |03 Read Holding Registers (4] Cancel

- T RE e

ms] Apply

Quantiy:

Sean Rate:
Disable
[ Read/wiits Disabled
[ Disable on error Fead/wiite Once.

View
Rows

@10 O20 Os0 O100 OFitto Quantiy

[ Hide Alias Columns [CIPLE Addresses (Base 1)
[ Address in Cel [ Ervon/Daniel Mode.




第四步：看数据

重量与内码数据为float格式，需按以下设置.应用程序开发，也需按此解码
[image: image4.png][E
[l B0 0 o





第五步：最终效果

[image: image5.png]Y Modbus Poll - [Mbpoll1] - o X
[ File Edit Comnection Setup Functions Display View Window Help NEI

D@ E&|x |2 2 [0506151617 22 23| TC oL | 2 W2

fTx=1718: Err=184: 1D = 1: F = 03: SR = 100ms

Alias| 00000 Alias| 00010 Alias| 00020

0000 0100 0011 1100 194 o
0ceFR0 - 3

0~ 39907 0

o E=E o
N 0

- 3

EETR N 3

, 3

3

3

0
0
0
0

M 1SR

For Help, press F1. 1192.168.9.52): 4000





D2008-W支持版本

版本为V13或以上才支持，查看方式如下:

	步骤
	操作
	显示
	解释

	1
	按【3】
	tESt   03
	按【测试】,选择功能类别号3进入查看程序配置与版本号

	2
	按【输入】
	U##  $.*
	版本号，## ：版本号  必须13或以上
        $ ： C协议
*：  C  中文  
     E  英文 

	
	按【输入】
	E###.***  
	程序支持协议: ###表示所支持的E协议
***当前协议E协议

	
	按【输入】
	S##  *  
	锁机功能版本：##:  --表示没有
                   01表示锁机版本01
                *: -表示没有启动
                  S表示已启动

	
	按【输入】
	E#  .K*  
	加密标识   #: -表示C型和E型没有加密
            1表示C型和E型已加密
*: -表示K型没有加密
            1表示K型已加密

	
	按【输入】
	-------
	客户定制信息1

	
	按【输入】
	-------.
	客户定制信息2

	3
	按【输入】
	tESt   00
	选择测试类别

	4
	按【称重】
	------
	回到称重状态


D2008-W网络设置

此网络指的是RJ45网络接口参数，与modbus TCP相关参数是IP、NAP及GATE，modbus TCP

的服务端口固定为4000。（与以下端口无关）

	步 骤
	操 作
	显 示
	解    释

	1
	按【设置】
	PSt   00
	

	2
	按【50】
	PSt   50
	输入参数/功能类别号“50” 

	3
	按【输入】
	S-CodE
	

	4
	按【111111】
	S - - - -
	输入密码，密码为“111111”

	
	按【输入】
	oPPEn  *
	网络开关  0:关闭  1：打开

	5
	按【输入】
	EtH  IP
	通过按【←或→】选择设置项
IP      本机IP地址
NAP    本机子网掩码
GATE    本机网关
   S-IP     远端服务器IP 
   Port   远端服务器端口号（端口号只能设为1024~65535，且不能为8080。）

	6
	按【输入】
	IP
 ***.***.
	设置本机IP地址（如：192.168.1.2）

	7
	按【192168】
	【 192.168.】
	输入本地址IP前两位地址

	8
	按【输入】

	***.***
	

	9
	按【001002】
	【 001.002】
	输入本地址后两位地址

	10
	按【输入】

	PASS
EtH  IP 
	


